1.严禁分析烈性化学品如酸，碱性溶液和溶剂，爆炸物或能形成爆炸气体的材料，含氟，磷酸盐或含重金属的样品可能会对分析结果或仪器零件的寿命产生影响

2.开机之前检查氧气和氦气气体是否充足（高于2Mpa），检查分压是不是正确

3.开机之后等90s才能开软件，否则软件和仪器连接可能存在问题

4.软件打开后，要检查he和TCD流速是否正常

5. 经常更换灰分管或灰分坩埚， 防止陶瓷加氧管的堵塞

6.在用锡纸包裹样品的时候，如果锡纸戳破了，样品要废弃掉，不能放在样品盘上，否则会污染球阀